ICS 11.140

点击此处添加中国标准文献分类号

C48

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T XXXX—XXXX

医用防护服的分类和评价

Classification and Evaluation of Protective Clothing for Medical Use

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家食品药品监督管理总局   发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意，本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

本标准由国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心归口。

本标准起草单位：北京市医疗器械检验所。

本标准主要起草人：

引 言

传统上讲，医用防护服通过在非灭菌区和灭菌区之间提供物理阻隔来防止创伤口的感染。鉴于像艾滋病毒、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒等血源性致病菌对医护人员感染的概率增大，因此，提高对外科手术者以及相关医护人员的防护已成为一个重要的课题。

医用防护服可由重复使用材料或一次性使用材料制成，这两类材料各有优缺点。在可选用的材料类型范围内，产品的设计和性能参数可以有很大差异。这种差异是产品的经济性、舒适性以及特定防护需求之间相互权衡的结果。因此，医护人员需要通过复杂的决策程序来选择满足要求的防护服产品类型或防护性能等级。

本标准旨在帮助医护人员选择已经被作为医疗器械批准上市的医用防护服。

医用防护服的分类和评价

- 范围

本标准可为专业医护人员提供技术支持，他们可以根据特定的医护程序，依据本标准向制造商了解医用防护服产品（以下简称防护服）的性能指标，从而选择适用的医用防护服产品。

本标准包括：防护服的材料类型；安全和性能指标；产品评价和选择；阻隔性能等级选择指南；防护服的维护和处理；

本标准不可能涵盖医疗机构在选择防护服产品时所必须的所有技术信息要求，也不能作为医用防护服产品的评价标准。

- 规范性引用文件

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

GB/T 4744-2013 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

YY/T 0689-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体	穿透性能测试 Phi-X174噬菌体试验方法

YY/T 0700-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法

FZ/T 60005-91 非织造布断裂强力及断裂伸长的测定

AATCC42：2000 Water Resistance: Impact Penetration Test

A​S​T​M​ ​F​ ​1​6​7​0​-​2​0​0​8​ ​防​护​织​物​用​抗​合​成​血​液​渗​透​材​料​的​标​准​试​验​方​法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 阻隔性 barrier properties

是指防护产品阻止液体及其内微生物渗透的能力。

3.2 血液 blood

是指人血，人血成分以及人血制品。

3.3 体液 body fluid

由人体产生的任何液体（包括分泌和排泄的液体）。

注：鉴于本标准的目的，此处体液包括那些可能被血源性致病菌感染的液体，包括但不仅限于，血液，精液，阴道分泌物，脑脊液，关节液，腹膜液，羊水，唾液，和明显被血液污染的其它体液，以及在无法辨别和区分时的体液混合液。

3.4 污染 contaminated

是指事实上或潜在地与微生物接触的状态。

注：污染可以被解释成直接和血液或其他潜在的感染性材料接触，不管是否已知含有微生物。

3.5 防护服关键区 protective clothing’s critical area

防护服上的某些区域，它们直接和血液、体液以及其他有感染风险的材料接触，包括左右前襟、左右臂及背部位置。

3.6 静水压 hydrostatic pressure

由静止的液体施加的作用力。

3.7 防护服 protective clothing

是指一类经过特殊设计和制造的服装，用来将全部或部分人体和潜在的危险隔离，或用于隔离穿戴者自身衣物上的污染源。

3.8 落絮 linting

是指在使用过程中从织物上释放的纤维碎片或其他颗粒物。

3.9 微生物模拟菌株 microbial model

在大小、形状和浓度上模拟一种特定的人体致病微生物，并被用于检验防护服的微生物阻隔性能。

3.10 非织造布 nonwoven fabrics

广义上讲是指是一种不需要纱线织布而形成的织物，只是将短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。这些透气的平面结构材料直接由单独的纤维或熔融的塑料或塑料薄膜加工制成。他们的制造不需要机织或针织程序，也不需要将纤维转变成纱线。

3.11 其他潜在感染材料（other potentially infectious materials OPIM）

是指除血液外，任何含有血源性致病菌的材料，或和传染性疾病的传播有潜在关联的材料。

- 体液：精液，阴道分泌物，脑脊液，关节润滑液，胸水，心包液，腹水，羊水，唾液，以及含有可见血液成分的体液，也包括各种体液的混合液。

- 来自人体（活的或死的）的任何不固定的组织或器官（除了完整的皮肤）。

- 含有HIV病毒的细胞，组织培养物，器官培养物，含有HIV或HBV病毒的培养基或其他溶液，来自于感染HIV或HBV病毒的试验动物的血液，器官或其他组织。

3.12 颗粒物 particle

悬浮在空气中的固态、液态或固态与液态混合的颗粒状物质，如微生物、粉尘、烟和雾等。

3.13 渗透 penetration

是指在非分子水平上，物质通过防护服的透气性材料，门襟，接缝，或瑕疵（例如针孔）而发生的转移。

3.14 层片 ply

是指材料上的可分离层或可分离片。

3.15 加强区 reinforced area

防护服上的特定区域，在原材料的基础上额外加入大量的同材质或不同材质的材料使该区域的性能得到提高或改善（例如，提高强度，提高液体的阻隔能力，改善吸湿性能）。

3.16 穿透 strike-through

携带微生物的液体通过阻隔材料（包括材料上的接缝或接点）的过程。

3.17 表面张力 surface tension

是液体表面层由于分子间作用力不均衡而产生的，沿表面作用于任一界线上的力。表面张力能够影响液体的湿润能力（例如，表面张力越小，液体就更容易湿润材料表面）。

3.18 织造布 woven fabric

使两个纱线或类似的材料在正确的角度下相互交织而制造的纺织物。

3.19 断裂强度 breaking strength

断裂强度是指在特定条件下，使材料破裂或断裂所要求的力。

3.20 撕裂强度 tear strength

撕裂强度是指在一定条件下，在材料上延伸裂缝所需要的力。

- 4．防护服材料的类型

4.1 可重复使用材料 multiple-use materials

4.1.1 总论

可重复使用的材料是一个总体的分类概念，这类材料一个基本的共同点是：可以被重复处理和重复使用。

4.1.2早期的可重复使用材料

早期防护服用纺织材料都是些易得到的纺织面料，这其中最常见的三种材料及其优缺点如下：

- 全棉平纹细布 all-cotton muslin（线程数140）

一种松散的织物：柔软、吸水性强、可悬垂性好，而且透气性好。因为其十分容易透过，所以这种材料不具有任何防水性能。此外，这种材料极易磨损，而且容易产生线头。

- 混纺高织纱棉布 blended sheeting（线程数180）

一种聚酯和棉的混纺材料，它具有良好的耐久压烫的性能，同时还具有棉布所有特性。

- T280阻隔单 T280 barrier（线程数分别为：280，270，272和175的纺织材料）

一种致密的机织棉或棉和聚酯的混纺材料。这是第一种可重复使用的带有防水罩面漆的纺织材料。这种材料初次使用时具有良好的防水性，但经过反复洗涤、烘干、灭菌和使用后，其防水性能会减退。

4.1.3现在的可重复使用材料

目前用于生产防护服最常用的材料是：

- 涤纶（聚酯纤维）polyester fabric

由长的丝状纤维合成人造纱线，然后通过纺织程序制成致密的机织材料，经过化学处理，或者再用压光机处理（使孔径最小化，更致密），以获得更强的液体阻隔性能。这种材料中的人造纱线，也可以由十分细的纤维合成，这种细的纤维又被称作超细纤维或微纤维。

- 复合材料 composite materials

由针织或机织纤维结合而成，通过在表面压制不同类型的膜，其各方面的性能都会得到增强（如能抗液体穿透）。

4.2 一次性使用材料 single-use materials

一次性使用防护服常常由非织造布制成（尽管其他类型的材料也会被使用），可以是单独或与能增强产品抗液体穿透性能的材料（如塑料膜）结合起来生产一次性使用防护服。

非织造布是一种工程材料，依赖于纤维结合技术（热合、化学或机械手段）来提供材料的完整性和强度，而不是像机织或针织材料那样依赖几何结构上的互锁。生产非织造布的基本的原材料是各种类型的自然纤维（如木浆，棉花）和合成纤维（如聚酯，聚烯烃）。通过采用特定类型的纤维、特定的粘合工序以及纤维表面材料，可以生产出具有特定性能的非织造布。用于生产防护服的最常用的非织造材料如下：

- 水刺布 spunlace

常常由木浆和聚酯纤维混合制成，通过高速的水流使纤维黏合在一起。对于防护服，额外的化学处理仍然需要，来提高材料抗液体渗透的能力。

- 纺粘布/熔喷布 spunbond/meltblown

这类材料由三层经过热处理的或黏合的纤维组成。典型的讲，医用材料由聚丙烯制成，并经过处理来提高材料的抗渗水性能。纺粘布是由丝状纤维通过成排的熔喷工艺制成的。熔喷布的制造工艺和纺粘布类似，不过所用的纤维更细，而且这种纤维可以是不连续的。

- 湿法非织造布 wet-laid

这种非织造布由聚酯或聚酯和木浆纤维混合制成。纤维材料悬浮在水溶液中并形成均一的悬浮液，然后通过精细的筛滤，使纤维从溶液中分离出来。对于医用级的纺织材料，还需要化学粘合剂使纤维更牢固的粘合在一起，化学处理的目的还可以提高材料的防水性能。

- 复合材料 composite

由非织造布、薄膜通过压制或覆膜工艺制成。这种材料具有它成分的所有性能并且都得到了增强。

4.3 一次性使用产品和可重复使用产品的改良

reinforcement of multiple-use and single-use products

不管是一次性使用产品还是可重复使用的产品都常常被进行改良以增强或提高他们的性能指标。例如单层的防护服在某些情况下可能不能提供足够的阻隔保护。这时，制造商可能会采用加入附加层，进行覆膜，对材料进行加强，或对产品进行层压（整体的或局部的）来改良产品，赋予产品更高的阻隔防护能力。此外，制造商还会根据预期用户的需求来增强或增加产品的特性，如赋予产品吸收性能，耐滑性，额外的强度，或其他有益的特性。最长采用的增强手段如下：

- 多层加工法 multiple layers

用两层或两层以上的材料生产，可以提高产品的阻隔性能或强度。

- 覆膜法 films

多种膜可以通过层压法和其他材料结合在一起，在防护服中对纺织材料起到保护作用。微孔膜，单片膜和双组份膜是目前最常用的三种覆膜材料：

微孔膜 microporous films

微孔膜上的小孔可以允许水蒸气通过，并且，根据采用的技术不同，针对液体和微生物可以提供不同等级的阻隔防护。

单片膜 monolithic films

单片膜是无孔膜，根据采用的技术不同，阻止水蒸气通过的能力也不同，这类产品是阻液体和微生物穿透的典型产品。

双组份膜 bicomponent films

双组份膜通常由微孔膜和透气的聚合物组成，这类产品通常对液体和微生物的穿透提供阻隔作用。

- 涂层法 coatings

涂层是一种半液体材料，例如脲烷或硅树脂，他们通常被涂在纺织材料的一个面上。根据涂层材料的性能参数（例如，材料类型，涂层厚度）他们对微生物和液体穿透提供的阻隔保护等级也不一样。

- 安全和性能指标

本部分列出的检验方法为产品的比较提供了基本原则，以及为产品在实际使用中的最终表现提供指示。然而，考虑到测试方法的局限性，检验结果可能不会与产品在实际使用中的表现完全一致。正因如此，本标准强烈建议在产品的最终选择之前，制定正式的评估程序（见第6部分）。

本部分将讨论防护材料的安全和性能指标，以及用来进行评价的测试方法。这些测试方法采用一般术语进行讨论。

5.1 阻隔效力 barrier effectiveness

5.1.1 阻液体和微生物穿透 resistance to liquid and microbial penetration

出于保护病人防止伤口感染以及保护医护人员不被血源性致病菌或其他微生物感染的目的，医用防护服必须能提供阻止微生物传播的有效阻隔性能。医护人员在对病人实施隔离防护时，通常会穿上防护服防止他们自身的衣物造成污染。目前，医用防护服的防护等级仍然不明确，对防护性能进行分级或标注尚无强制要求。

防护材料有两大类：一类是依赖防护涂层（防水涂层）和/或产品结构，另一类是通过覆膜对产品进行增强。即使同一产品，某些区域的抗液体穿透能力也会比其他区域强；例如，防护服前襟通常会采用某些手段进行加强，使其具有比其他部分更强的阻液体穿透能力。

已有文献明确报道当含微生物的液体穿过防护材料时，其内含有的微生物也会一并穿过，而且在没有可见液体存在的情况下，微生物也可以穿过加强的防护材料。习惯上，使用者往往认为在没有可见的穿透（渗透）的情况下，也不会有微生物穿过防护材料，这已被证明并不符合实际情况。

在手术中，液体往往被认为是微生物转移的重要载体，其他可能的载体还有：空气，气溶胶，毛发，落絮以及皮屑。在机械作用下干态微生物可以穿过多孔材料。有效的微生物阻隔必须能阻止干态和湿态的微生物穿透。

手术中液体暴露发生的两大基本不同类型是：喷洒和飞溅，或者由于压力和依靠产生的液体浸泡。在手术过程中至少有上述一种类型的液体暴露会发生，很多时候也会出现两种类型的结合。只有理解这些不同，才能帮你选择最合适的检验方法，以获取对产品性能更加精确的评估，并最终选择合适的产品。

以下是最常用的试验方法：

- 阻水 water resistance（静水压法 hydrostatic pressure）

这类检验能够确定在渐增的压力作用下材料的阻水性能。试样在水平方向被夹住，施加到材料上的静水压从零开始以一定的速率增大，直至有可见的渗透的水珠出现。此时，试验终止，这时的静水压力值被记录下来。此值越大，材料的阻水性能越强。检验失效压力可以用厘米水柱，英寸水柱，每平方英寸的压力（psi），或千帕斯数（kPa）来表示。

- 拒水性water resistance（冲击贯穿法 impact penetration）

这类检验能够确定在喷洒作用下材料阻止水穿过的能力。样品被夹在一张事先称重好的吸水纸上，并45°角放置。试样上方一定距离位置上放置一漏斗，漏斗底端连接一个喷头，一定量的水将从漏斗流出，经喷头喷洒到试样上。当漏斗中的水流尽时，试验结束。试验结束后，将试样移除，对吸水纸进行再次称重。吸水纸获得的重量（增加的重量）越小，材料阻止水穿透的能力越强。

- 阻乙醇性能 alcohol repellency

这类检验是确定材料抗湿润和阻止各种浓度的乙醇溶液的穿透能力。乙醇具有低的表面张力。该检验中，有11个不同浓度的检验溶液，其乙醇浓度从0%到100%。试样放置在一个玻璃盘中，从浓度为0%的乙醇溶液开始，将溶液液滴放在试样表面三个不同的位置上，在5 mins内如果有可见的液体穿透发生，则试验终止，记录此时乙醇溶液的浓度。液体穿透发生时，乙醇溶液的浓度越高，材料的阻乙醇穿透性能越好。

- 阻合成血穿透 synthetic blood resistance

YY/T 0700-2008，防护服用材料的阻合成血穿透标准试验方法，可以测定在连续接触的条件下材料阻合成血穿透的能力。试样被安装在一个小格子中，将合成血和观察口隔开。时间和压力程序如下：大气压下持续5 mins，2.0 psi压力下持续1min，然后再大气压下54 mins。在60 mins之前，当有可见的液体穿透发生时，时间结束；如果没有，则至60 mins时，试验结束。

- 阻病毒穿透  resistance to viral penetration

YY/T 0689-2008，防护服用材料的阻血源性致病菌（采用Phi-X174噬菌体）穿透标准试验方法，可以测定在连续接触的条件下材料阻微生物穿透的能力。该试验方法已被分别设计成乙型肝炎病毒（HBV）穿透检验模型，丙型肝炎病毒（HCV）穿透检验模型，以及艾滋病病毒（HIV）穿透检验模型。因为上述病毒在使用过程中比较困难，所以本试验采用了噬菌体Phi-X174。Phi-X174是目前已知的最小病毒之一，直径0.027 μm，在大小和形状上和丙型肝炎病毒类似，一种最小的血源性致病病毒（图1）。试样被安装在一个小格子中，将微生物和观察口隔开。时间和压力程序如下：大气压下持续5 mins，2.0 psi压力下持续1 min，然后再大气压下54 mins。在60 mins之前，当有可见的液体穿透发生时，时间结束；如果没有，则至60 mins时，试验结束。如果没有发现可见的液体穿透，那么就要采用灵敏的微生物试验方法来确定结果是否通过。通过本项检验的材料，可以认为具有很高的阻微生物和液体穿透的性能。

图1 球形致病菌大小对比示意图

在过去几年里，液体挑战检测试验已经被用来描述防护材料的阻隔特性。然而，用行业内的挑战液体检测试验作为评价对水源性微生物的阻隔性能方法尚存在局限性。一些比较显著的局限性如下：

- 通过肉眼观察或吸水纸称重来判定液体穿透发生的方法相比较于微生物检验方法来说，灵敏度较低。尽管微生物试验方法具有更高的确认度，然而仍然没有一个试验方法能完全推论出水源性微生物的阻隔性能。很少量的液体可以携带大量的微生物，然而这却不能通过肉眼观察到也不能通过对吸水纸称重来检测到（表1）。例如在0.1 μL的液滴中可以有104个感染单位的乙型肝炎病毒（HBV），这也是为什么乙型肝炎病毒极易被感染和传播。表1展示了很少量的体液就可以携带数量很大的血源性致病菌。对于一个确定的微生物，造成传染（感染）微生物数量尚不知道，并且这个数量对于不同的微生物可能变化很大。例如，对于葡萄球菌这个数字被估计为107，然而对于乙型肝炎病毒一个就具有感染性。尽管造成感染所需微生物的计量仍然不确定，但是一个总体的，明显的感染性液体的迁移也不能作为阻隔性能的评价标准。

| 透过的液体量对应的实际大小(1) |  | 100 μL | 10 μL | 1 μL | - μL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血源性致病菌的数量(2) | HBV | 107 | 106 | 105 | 104 |
|  | HCV | 102~105 | 10~104 | 1~103 | 0.1~102 |
|  | HIV | 6~700 | 0.6~70 | 0.06~7 | 0.006~0.7 |

- 40 dyne/cm的红色合成血滴落到白色的吸墨纸上

- 基于患者的全血浓度的数据记录

表1 血源性致病菌透过量转换图

注：本图表将透过的液体量转换为潜在的血源性治病菌的数量。第一行的四个斑点图是由一定体积的合成血液滴在吸墨纸上形成的。第二行列出了三种主要的血源性致病菌：乙型肝炎病毒（HBV），丙型肝炎病毒（HCV）和艾滋病病毒（HIV）。基于受感染者全血浓度的数据记录，列出了三种病毒感染单位（Infectious Units）的估计值。这些数据来自于Bradley (1984)，Ho et al. (1989)和Shikata et al. (1977)的记录。一项关于血源性致病菌对医护人员传染的研究发现血清中乙型肝炎病毒（HBV），丙型肝炎病毒（HCV）和艾滋病病毒（HIV）病毒颗粒数可以高达108个/mL，108个/mL，和103个/mL（Lanphear, 1994）。

- 在液体挑战试验中所使用的液体，例如水或盐水，相对于人的体液以及血液在物理特性上都有很大的差别，它们不能像血液或体液那样容易湿润或穿透防护材料。甚至即使采用人或动物的全血或合成血，也不能预测所有潜在的感染性人体液的湿润和穿透性能。采用全血的另外一个固有潜在风险就是所用血液的人或动物的年龄、饮食以及服用药物情况的不同导致其血液在各种性能上也会有显著的差异。一般来说，除唾液外，人血液和体液的表面张力范围是42 dyne/cm ~60 dyne/cm，水的表面张力是72 dyne/cm，生理盐水的表面张力是74 dyne/cm。

- 在检验中，大部分设备对液体所能施加的静水压是有限的。因为测试方法采用的是压力范围中低端的压力值，测试的压力往往不能表征在实际手术中对液体所施加的压力。（在手术过程中挤压和依靠对防护服产生的压力从低于1.0 psi到大于60 psi。 Smith和Nichols在手术中腹部压力的代表性压力值在0.25 psi到2.0 psi之间。）在压迫和依靠时，施加到防护材料和实际施加到液体上的压力并不相同，这是因为除非液体被完全包裹住，否则它总会朝向阻力最小的方向被挤走。在手术中，施加到液体上的压力尚未精确定量过。

- 大部分液体挑战试验方法都有特定的时间-压力程序，并且进行的时间往往比预期的实际手术时间短。根据防护服的最终使用情况，液体挑战检验的时间应具有代表性和实际意义。一般认为为达到特定的试验结果采用较高的液体压力和较短的时间是必需的。

- 在液体挑战试验中防护服的条件是很重要的。试验前，由物理的、化学的或热力压力的方法对产品材料的品质造成的负面影响，会对产品实际使用性能产生错误的评估。防护产品的最终使用目的是能在整个手术过程中对液体和微生物的穿透形成有效的阻隔。在手术过程中，物理的、化学的和热力压力的手段造成的影响以及对于多次重复使用的产品再处理过程对产品的影响都应进行评估。物理技术参数包括：拉伸、舒张、机械弯曲以及磨损（湿态和干态）。化学的压力包括：暴露在各种临床溶液下，皮肤消毒剂以及人体润滑油，冲洗液，汗水，以及皮脂。热力压力包括：和热的设备直接接触以及和高能输出设备直接接触。

f)  YY/T 0689-2008主要关注一个模式生物：它相对较小并且通过分析手段容易检测到—Phi-X174噬菌体。然而，很多病毒的传播模式并不完全清楚，YY/T 0689-2008的检测模式并不能普遍使用于所有的病毒暴露情况。因而，造商不应发表针对所有病毒的阻隔声明，即使他们的产品通过了YY/T 0689-2008的检测。对于通过YY/T 0689-2008检测的产品，建议产品可以标记为：“（产品名称）已经通过YY/T 0689-2008检测并满足标准要求，YY/T 0689-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi-X174噬菌体试验方法。”

5.2.2 对空气中微生物，气溶胶微生物以及干态粒子的阻隔

resistance to penetration by airborne, aerosol-borne, or dry particles

用于评估对空气中微生物，气溶胶微生物以及干态粒子微生物穿透的检验方法已经建立。这些检验方法常常涉及压力参数，并被用于检测防护服的生产材料。因此，这些检测方法可能不是防护服所要面对的典型挑战。这些方法如下：

细菌穿透（气溶胶过滤） bacterial penetration (aerosol filtration)

在这个检测中，带菌的挑战液是气溶胶状，被喷洒到试验材料上，或直接通过试验材料，然后对试验材料的另外一侧进行微生物培养，并进行菌落计数。最常用的微生物是金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。

细菌穿透（干态颗粒法）bacterial penetration (dry-particle method)

本方法是用来确定试验材料对由皮屑或落絮携带的气源性微生物的阻隔性能。将枯草芽孢杆菌的孢子接种到滑石粉颗粒上，并由泵抽吸通过试验材料或喷洒到试验材料上。材料的另外一面进行微生物培养并进行菌落计数。

5.3 耐磨性 abrasion resistance

防护材料在正常使用过程中，不应有明显的磨损，包括干燥和潮湿的环境。磨损会减弱材料的性能，降低阻隔性能，并会导致材料容易撕裂并产生落絮。对于材料磨损主要的考虑是材料和材料之间的磨损以及和其他材料之间的磨损。最常用的检测方法如下：

- 旋转平台 rotary platform

在可控的压力条件和磨损作用下，采用一个旋转平台和双头测试仪，试验进行旋转摩擦。试样安装在一个平台上，开启纵向轴，作用在两个旋转滑动摩擦轮上。一个摩擦轮朝外围方向摩擦试样，另外一个摩擦轮朝中心方向摩擦试样。摩擦的痕迹会在一个30cm2的范围内形成数个交叉的弧形。各种方法会被用来评估抗摩擦性能。

- 马丁代尔磨损 martindale abrasion

抗磨损性能可以通过马丁代尔磨损试验机进行评估。这个检验要求试样根据一个几何图案进行一个摩擦运动；这个几何图案就是：一条直线逐渐变成一个扩大的椭圆，最终在对立的方向又形成一条直线，然后在已知的压力条件和磨损运动下沿相同的图案重复再次运动。

- 充气囊inflated bladder

在这个试验中，一个充气囊被用来检测可控条件下和潮湿条件下纺织品的抗磨损性能。

5.4 强度 strength

5.4.1 总论 general considerations

阻隔材料应有足够的机械强度，在可控条件和潮湿条件下，能够耐受正常使用产生的强力。撕裂和穿孔对无菌区域都能造成威胁，能导致液体穿透。一个材料应检验其断裂强力，撕裂强度和抗穿刺性。以下的几种方法都用来测定这些性能（5.4.2,5.4.3和5.4.4）：

5.4.2 断裂强度 breaking strength

断裂强度的常用测试方法：

- 抓斗拉伸强度 grab tensile strength

对于一个没有任何裂缝的初始材料，本检验方法通过施加一个逐渐增强的拉力，来检验材料的抗断强度。检验中，导致试样断裂需要的力越大，产品的强度就越大。

- 条样抗拉强度 strip tensile strength

本检验方法是对于一个没有任何裂缝的具有一定宽度的条形试样，通过施加一个逐渐增强的拉力，检验材料的抗断强度。检验中，导致试样断裂需要的力越大，产品的强度就越大。

- 胀破强度 burst strength

本检验方法通过施加逐渐增强的压力，测量样品的抗破裂强度。导致样品破裂所需要的压力越大，样品的强度就越大。

5.4.3 撕裂强度 tear strength

首先在样品上做一个初始的撕口，撕裂强度的检验就是要确定延伸这个撕口所需要的力。最常用的测定撕裂强度的检验方法有如下三种：

- 埃门多夫撕裂强度检验法 elmendorf tear strength

当材料上已有一个初始的撕口，在一可控力的作用下测量材料抗撕裂的能力。所需要的力越大，则材料的撕裂强度越大。

- 梯形撕裂强度检验法 trapezoidal tear strength

在施加一个垂直作用于撕裂方向的逐渐增加的力的条件下，检验材料的抗撕裂能力。所需要的力越大，则材料的撕裂强度越大。

- 舌形撕裂强度检验法 tongue tear strength

当施加一个平行于初始撕裂方向或与直接作用于初始撕裂方向的逐渐增加的力时，检验材料的抗撕裂能力。所需要的力越大，则材料的撕裂强度越大。

5.4.4 抗刺穿和撕裂 puncture and tear resistance

在预期的使用条件下，防护服应能抗刺穿，耐磨和抗撕裂。作用于防护服的力中，最主要的是由各种锋利、尖端物体直接接触造成的力。

- 刺穿延伸撕裂法 puncture propagation tear method

本检验用于评价材料抗动态刺穿和抗撕裂性能。所需要的力越大，则材料的抗刺穿和撕裂强度越大。

- 刺穿法 puncture penetration method

本检验通过测量使一个边缘锋利的刺穿探针穿透材料所需要的力来评价防护服材料的抗刺穿性。刺穿探针垂直作用于材料表面，在试样下没有支持性结构。所需要的力越大，材料的抗刺穿强度越大。

5.5 舒适度 comfort

防护服总体的舒适度受很多因素影响，例如：设计，合体性，透气性，重量，手感（柔软度），表面光滑度，静电特性，颜色，光反射性（刺眼性），气味以及皮肤敏感性。其他重要的影响穿戴者舒适性的可变因素还包括附加衣物层，身体和健康状况，工作量以及精神压力，此外还有手术室或其他适用区域的环境条件（例如，温度，相对湿度，换气次数）。舒适性是个十分主观的因素，它很容易被上述因素中的一个或多个因素的组合所影响，所以很难通过试验检验的方法对它进行预测。对总体舒适度最好的评价方法就是在实际使用过程中的穿戴试验法（当然要在产品的防护性能满足要求的情况下进行）。

热舒适性 thermal comfort

是指在人体产热和散热之间达到平衡时的舒适性。习惯上用透气性来描述多孔材料允许空气和水蒸气的透过能力。针对由多孔材料制成的防护服的潜在舒适性的评估，透气性可以被用作为一个可预测的评估参数。然而，覆膜加强型的防护服不允许气体透过。所以，检验由热应力对防护服造成的不舒适性，一般选用水蒸气透过试验作为一个对所有防护材料（包括透气性材料和非透气性材料）进行直观比较的参数。综上所述，很多因素可以影响舒适性，尽管不能针对所有类别的防护服，但透气性和水蒸气透过率可以作为纺织材料的两个客观检验参数。

防护服通常由多种材料制成，这些材料在透气性和水蒸气透过这两个参数上变异很大。防护服整体或其一部分可以允许体表的汗液和水蒸气透过进入到环境中，进而协助体温调节平衡。全部或部分由高透气性或高水蒸气透过率的材料制成的防护服，通常具有更宽的舒适度范围，或者说对更高的温度、相对湿度以及更高的工作量具有容忍性。不能使汗液或呼吸蒸汽充分透过的防护服会导致内外交换平衡的打破，往往导致不舒适性。

透气性，水蒸汽透过和热阻性的检验方法如下：

- 透气性 air permeability

在一定压差条件下，检验样品允许气体透过的能力。检验结果用气体量/面积/时间表示。测得的数值越大，材料的透气性越好。当结果小于1 ft3/ft2/min时，需要用其他的方法检测。

- 水蒸汽透过 moisture vapor transmission

水蒸气透过是指水蒸气穿过材料的能力。这一性能对舒适性有显著的影响，因为水蒸气不能透过的材料往往会造成不舒适性。测量水蒸气透过的检验方法很多，当用不同的检验方法的结果进行比较时，需要慎重，因为他们可能根本就不具有可比性。

- 干热损失和蒸发热损失 thermal and evaporative heat loss

在恒稳态条件下，通过使用出汗保护热板（也被称为皮肤模型，因为它是模仿人体皮肤的热调节模式），来检验材料的阻干态热损失和阻水蒸汽热损失性能。该装置模拟的是在两个干燥和出汗的人体皮肤上发生的热量和质量的传递过程。用不同的环境条件模拟不同的环境状况时，对防护服的阻干态热损失和阻水蒸气热损失的检验可以同时进行也可以分别进行。皮肤模型的主要组成部分是一个多孔金属板。该板通电加热至35℃（人体皮肤的温度）然后在其上覆盖试样。通过给金属板供水来模拟出汗过程，水将流过金属板上的小孔，并从小孔上蒸发出去。低的阻热系数意味着防护服材料高的热导率；低的阻水蒸气系数对水蒸气透过更低的阻隔。

5.7 染色，脱色和残留物 staining, discoloration and residues

可重复使用产品或一次性使用产品，在其使用过程中，应避免产生脱色和残留现象，否则从美学和生物安全角度考虑，该产品必将被弃用。（某些类型的残留物会对微生物起保护作用，进而妨碍无菌检验。）对于可重复使用的产品，应对它的耐洗涤性能和抗染色性能进行评估。因为不同的医疗机构对可重复使用产品的处理程序不同，因此评估应包含对产品抗脱色能力和防残留物能力的评估。

5.8 静电特性 electrostatic properties

防护服在电气安全方面的主要考虑因素是其吸收或消除电荷的能力。在这里要注明下，很多其他的因素会对静电消除产生影响，例如，环境的相对湿度，穿戴时间，穿戴时的动作，以及组合使用其他产品。

防护服和其他纺织材料一样，会产生静电火花。由于在使用环境中会有酒精类产品，因此，在为病人做前期准备以及使用杀菌剂时，应根据制造商提供的使用说明，并等这些酒精类产品完全消散（例如，酒精蒸汽）再穿戴防护服进行工作。

如果在使用中可能会遇到可燃性气体，应该在产品上或产品包装上贴有警告标签。然而，如果产品很容易捕获静电电荷，那么应该针对它进行下列评价：

- 纺织材料的静电吸附 electrostatic clinging of fabrics

织物金属试验—这个检测方法是检验某些纺织材料由于静电电荷而产   生的相对粘附性倾向。在这个试验中，特定的摩擦织物被用来作用到试样上以产生静电电荷。然后，试样因静电引力吸附到一个金属板上，当试样上的静电电荷消除到其与金属板间的静电引力不足以抵消试样重力时，记录下时间，试样从金属板上掉下来。

如果在使用过程中遇到可燃性的麻醉剂，那么产品应该通过以下方法进行检验：

- 静电衰减 electrostatic decay

试样在一定的温度和相对湿度处于平衡状态。然后，试样悬浮在两个电极之间，用5000V的静电电压进行充电，记录下放电到500V的时间。在标准NFPA 99中，描述的可接受衰减时间是0.5秒。

- 表面电阻率 surface resistivity

在这个检验方法中，试样在一定的温度和相对湿度条件下处于平衡状态，然后用电阻仪检验试样的电阻率。

  - 阻燃性

现代手术室中含有很多潜在的火源，包括外科激光器，手术电刀，光纤内窥镜，以及其他高能电动医疗设备。如果高强度的热源（例如外科激光器，或其他外科电动设备）作用于手术室内的任何材料上，都会引起燃烧，尤其是当环境中的氧含量被提高。但是不同材料在不同环境条件下的阻燃性还是有差异的。

根据 GB/T 5455-1997中规定的检测方法，检验防护服产品的阻燃性性能，结合GB 19082-2009对阻燃性的要求，判定该产品的阻燃性是否符合要求。

5.10 颗粒物和可见落絮的产生 generation of particulates and visible lint

大部分材料（织造材料，非织造材料，针织材料）在磨损过程中都会在一定程度上产生并释放线头颗粒物。此外，有记录标明有些材料能产生比其他材料更多的颗粒物。目前普遍接受的观点是，手术室内的落絮颗粒物越多，术后病人因微生物传播或异物反应造成的伤口感染的概率越大。已有报道表明，颗粒物的大小在2μm ~ 4μm，可以作为很多有活性的微生物进入伤口的媒介（Scheinberg, et al., 1983）。已有记录表明，由防护服上产生的落絮颗粒物会导致异物反应。最终，产生的落絮可以在空气处理系统的管道中或在壁橱或储物架的顶部形成颗粒物，这会潜在的降低空气循环系统的工作效率，并会增加手术室内清洁和维护的工作量。因此，为了让术后由落絮产生的一系列并发症发生的可能性最小，防护服应尽可能设计成无落絮产生。

多种方法可用于评估材料产生颗粒物或落絮的可能性：

- 空中挠曲试验  flexing in air

试样在一个干净的试验箱中进行挠曲，试验箱中的空气被抽出来，用光学粒子计数器对空气中的粒子进行计数。

- 水中振荡试验 shaking in water

试验放置在一个含有超纯水的容器中，对容器进行震荡使颗粒物释放到水中，降水抽出，并用水源性的光学粒子计数器对颗粒物进行计数。

- 滚筒法 helmke drum

试样被放置在一个旋转的滚筒中，通过翻转使试样中的颗粒物释放出来，自动粒子计数器会口检验滚筒内的粒子浓度。依据检验结果，试验可被分为1类（粒子浓度最低），2类，或3类。

- 空中扭曲试验 twisting in air

当试样进行连续的扭曲运动时，检验从试样中释放的粒子的相对浓度水平。

此外，Buras和Harris（1983）还发表了一个用于检验试样产生落絮趋向的方法，通过把试验进行磨损试验，然后称量出释放的粒子的重量。

5.11缩水率 shrinkage

当用科研机构中或商业洗衣机构中最常用的洗涤程序对试样进行洗涤时，本检验方法可以监视试验尺寸的变化。首先记录下试样的初始尺寸，然后对试样尽心洗涤，干燥，灭菌，再测量试样的尺寸。最终结果是以各个方向变化量的百分比的形式表示出来的。检测量上的增加以+号表示。

5.12 生物相容性 biocompatibility

制造防护服的材料不应含有对组织具有刺激性或对病人或使用者有其他不利影响的成分。被用来增强材料的阻隔性能或抗污染性能的永久结合的化学物质或其他的添加剂，这些物质，有些可以被滤去，有些不能。

目前，生物相容性检验的标准有GB 16886系列—医疗器械生物学评价。依据设备和病人接触的类型和接触时间长短列出了一系列检验方法。防护服被分入表面器械类，表面器械是指短期暴露的总体表面接触（少于24 h）。尽管生物相容性检验描述十分详细，也不能排除个别人仍然对材料有过敏反应的可能性。

5.13无菌保证 sterility assurance

典型的灭菌方法有：射线灭菌，环氧乙烷灭菌，以及高压蒸汽灭菌，对于防护服，无菌保证是一个十分关键的项目。对病人和医护人员的安全会造成影响的其他问题，例如环氧乙烷残留量，以及灭菌过程中产生的化学副产物，都要进行评估。

预先包装好，可重复使用的和一次性使用的产品灭菌后可被认为是无菌的，除非其包装的完整性被破坏。医疗机构中灭菌的产品应该都有正确的文档记录，并且有制造商提供的操作说明，以保证现场灭菌的有效性。对于防护服的灭菌，必须保证灭菌剂能高效的穿透，并能有效的去除灭菌剂残留。其他重要的可变因素还有：推荐的折叠方法，包装配置，包内容物和密度的限制，以及灭菌容器装量的限制。

5.14 使用性能 performance in use

在正常的使用条件下，并在有效期内，对于每一个外科手术或医护程序，防护服能对血液和其他潜在感染源提供有效阻隔。由于不同的操作程序和承担的任务不同，其对产品的使用条件和使用时间的要求也有明显的区别，这就要求产品能提供不同的防护等级（参见第6部分）。应该仔细考虑使用中对产品功能的影响，例如强度（断裂强度，刺穿强度，撕裂强度）；耐磨损性能（对防护性能造成的损失）；柔韧性；抗污染能力；以及阻燃性。如果防护服在使用时要求是无菌的，那么可重复使用产品和一次性使用产品，其无菌效果的有效性和产品储存时间都应该进行评估，此外，对于可重复使用产品，其清洗、消毒程序也应该被评估。

对于可重复使用产品，一个有效的系统，能保证产品在使用寿命结束时及时的被清除掉。对于防护服的制造商，要咨询他们关于产品的预期使用寿命，以及是在何种使用方式下的寿命。如果这些工作都被外包出去了的话，医疗机构要保证这些承包商，在例如干洗，重新包装，以及无菌包装等操作上要符合上述要求。

医疗机构被要求要有一个这样的系统，该系统能对个人防护设备进行及时的修复或更换，以保证它们的阻隔有效性。 该体系能及时检查、检验、维修和更新个人防护设施，这对于保证防护产品的正确保养和持续完整性是至关重要的，并且上述这些服务应完全由制造商或供应商完成。终端用户应建立并完善针对接受产品的标准体系（包括，产品类型，产品地点，包装数量，维修和污染）。对所用产品实施正确的管理体系是医疗机构的责任。

6 防护服产品的评价和选择

6.1 引言 introduction

防护服的选择应能满足医疗机构复杂的决策程序。该程序会考虑到很多因素，例如防护性能，舒适性，强度和材料的质量。本部分对医疗期机构在防护产品的选择和评价上提供了一个参考指南，评估者可以作为参考，根据特定目的，对产品的性能进行客观定量的评价。

6.2 来自于制造商和供应商的信息 information from manufactures and suppliers

医护人员在进行评估时，希望得到制造商的检测数据和其他的关于产品性能参数的信息。此外，对于可重复使用的产品，医疗结构应该要求产品的处理和维护信息。医护人员在选择防护服时，应要求供应商提供下列文件信息：

- 能够证明产品有效性的所有临床数据、科研论文、研究数据；

- 与产品使用经验相关的参考文献；

- 为保证产品的使用性能和预期性能一致，应采取的预防措施；

- 产品的处理方法，以及若进行焚烧处理，其副产物信息；

- 可重复使用产品的处理程序；

- 可重复使用产品处理后的性能评估方法；

- 该产品的灭菌程序以及证明该程序有效性的详细信息方法；

- 可重复使用产品的使用次数，预期使用寿命以及相应的检测方法。

6.3 产品评估 product evaluation

对提供的临床或实验室数据进行比较，讨论，最好能对产品的实际使用性能有所指示。因此，对产品选择过程中任一部分都应有对其实际使用调教下的正式评价。这一评价应该考虑的影响因素包括：

- 针对特定的使用目的，防护服的设计和结构；

- 对产品在美学上和舒适性上的考虑；

- 对于一次性使用和可重复使用的产品，产品的灭菌效果和储藏时间；

- 对于可重复使用的产品，处理条件对产品性能的影响，以及修复和维护对产品性能的影响；

- 在最恶劣的使用条件下外界压力对产品性能的影响，例如：扭曲，磨损，激光刺激或接触性腐蚀，污染，以及强度（断裂，刺穿，以及撕裂）。

6.4 关于产品功能中的性能优势 performance priorities in relation to product function

医疗机构防护服的选择是一个艰难复杂的过程。产品的选择应该根据产品的预期使用目的，以及产品相关的性能指标，产品地点造价，产品生产和供应的质量体系。通常，最重要的考虑因素是阻隔性能。

在外科手术或医护程序中，往往需要一种以上的产品，应对每种需求分别进行单独的评估（例如，眼科手术与矫形外科手术的需求就不一样）。表2是结合产品的功能进行性能评价的列子。表格列出了最少的考虑因素；医疗机构可以根据自身需要加入其它的考虑因素。以下程序可以用来完成表格：

- 根据本标准选择合适的方法用来评价产品的特性，或者根据评估者已有的经验方法，并把它们列在表格中合适的位置上。

- 根据医疗机构的自身需求，对每种性能参数设置优先级，优先级的设置可以参照以下方案：

- 不重要，期望有，适用；

- 期望有的；

- 重要的；

- 极其重要的；

一旦一个性能参数的优先级被设定，那么它应适用于所有被评估的产品。

- 根据选择的方法进行检验，然后根据检验结果对产品的性能进行评级，评级时，应依据医疗机构的检验方案或制造商提供的文献资料。以下可以用作为设置评级方案的参考：

- 不好（低于标准要求）

- 低于平均值

- 平均值（满足标准要求）

- 高于平均值

- 非常好（超过标准要求）

对于所有要评估的产品，采用以上评分等级，比较其实际检验结果。所有评级系统都采用这种格式，同时所有的产品应采用相同的检验方法。

- 用优先级乘以评分等级，将得到的数值填入结果栏中；

- 把结果栏中的数值相加，计算每种产品的总得分，所有的产品对于每一项评估性能都有一个得分，这一点很重要。

根据医疗机构自身的特殊要求，把所有产品的总体物理性能的总得分进行排序，综合考虑产品的造价和质量保证，作为防护服的选择依据。

6.5 周期性评估 periodic reassessment

鉴于可选产品的持续更新，以及外科手术和其他医护程序的规范变更，建议至少每两年重新评估一次。

表2 防护服产品评估表格举例

| 医疗机构： 日期： 预期用途： 预期的阻隔性能等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 优先级 | 产品1 名称： 描述： |  | 产品2 名称： 描述： |  | 产品3 名称： 描述： |  |
|  |  | 级别 | 结果 | 级别 | 结果 | 级别 | 结果 |
| 阻隔性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 舒适度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 染色，脱色和残留物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻燃性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 落絮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 缩水率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物相容性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总得分： |  | 总得分： |  | 总得分： |  |

7 根据特定的医护程序选择防护等级的指导原则

7.1 引言 introduction

很多术语，例如：阻液体，液体阻隔，微生物阻隔，防液体，以及防渗漏，曾备用做描述防护服的阻隔性能。这些术语在医护领域导致了关于宣称性能和用户期望性能之间的模糊。在某种程度上，这种模糊是由于这些声称的性能缺乏统一的标准化的检验方法。这也是《医用防护服的液体阻隔性能和分级方法》撰写的主要动机，即通过一个对防护服的分级系统，对阻隔性能进行量化。这一分级系统是基于标准化的检验方法，并能够使用户根据既定的临床应用目的而选择合适的防护等级。

本部分主要根据医用防护服的液体阻隔性能和分级方法做一个总论。值得注意的是，不仅手术人员，以及需要阻隔血源性致病菌的医护人员需要阻隔防护，医疗机构中承担其他医护程序的人员（例如，急救室内的急救人员）也需要这一阻隔防护。

7.2 暴露控制方案 exposure control plan

每一医疗机构都有暴露控制方案，明确职业风险（潜在的暴露），并采取合适的措施来防止这一风险。作为这些措施的一部分，医用防护服的选择，应能阻止血液和其他潜在污染物的穿透。

当评价暴露风险时的重要考虑因素有：

- 液体的存在（预期失血，体液冲洗）

- 接触的类型和压力（溅，喷洒，淤积，浸湿，压或靠）

- 医护程序的持续时间（时间越长，会导致压力或液体出现的可能性越大）

- 医护程序的类型（开膛与最低限度的外科侵入技术，深体腔与浅表切口）

7.3 制造商的阻隔性能标识和分类 classification and labeling of barrier performance by manufactures

表3 总结了医用防护服的液体阻隔性能和分级方法。

表3 医用防护服阻隔性能等级

| 阻隔性能等级 | 检测方法 | 结果 | 可接受质量水平要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | AATCC 42：2000 | ≤4.5g | 4% |
| 2级 | AATCC 42：2000 GB/T 4744-2013 | ≤1.0g ≥20cm | 4% 4% |
| 3级 | AATCC 42：2000 GB/T 4744-2013 | ≤1.0g ≥50cm | 4% 4% |
| 4级 | YY/T 0689-2008 | 通过 | 4% |

7.4 针对特定应用目的的可能的阻隔性能分类例子

表4列举了预期使用条件和相关医护程序的列子，并提供了相适应的阻隔性能等级。该表可为医疗机构制定暴露控制方案提供帮助。表中所举例子并不能详尽一切，也不能代替专业经验和判断。表4也不能涵盖医疗机构所遇到的所有实际情况。大量的因素会影响防护服产品的选择。例如，在手术中技术的差别和时间的长短，会影响液体接触时间和压力作用频率，因而最终对暴露风险产生影响。假如在医护过程中，暴露风险变大，应该更换为防护等级更高的产品，如果条件允许的话。此外，长时间的临床经验能够针对特定的医护程序选择合适的阻隔性能级别，而这种选择可以和表4所给的建议不同。因为医护程序由几部分组成，每部分的暴露风险并不相同，使用者应根据预定程序的要求选择最高的防护等级。作为决策程序的出发点，表3可以作为一个通用准则考虑。

7.5 防护服的特殊考虑 special considerations for protective clothing

如果病人的分泌物、排泄物或其它污染物可能会污染医护人员的衣物时，标准预防措施要求医护人

员在进行护理时要穿防护服。当医护人员护理可能患有特定传染性疾病的病人时，防护服的使用应

考虑该传染病的传播模式。无论是实施标准预防措施还是隔离预防措施，防护服的选择应综合考虑

预期暴露的风险和性质，以及防护服所能提供的防护等级。

防护服的选择应基于以下几点考虑。首先应该考虑疾病的性质。这其中最重要的是该疾病的病原学

和传播模式是否已知。如果该疾病的传播模式是已知的，那么就会很容易的选择合适的防护服和其

他个人防护装备。当是一种未知的传染性疾病爆发时，正确的选择合适的防护服和个人防护装备会

十分困难，2003年出现的严重急性呼吸综合症(SARS)就证明了这一点。起初，该传染性疾病的病原

体和主要传播模式未知，而感染该疾病的医护人员的数目让疾病预防和控制中心以及世界卫生组织

忧心忡忡，因此，这两家组织建议医护人员使用最高级别的个人防护装备。

其次，应该考虑对体液暴露的可能性。当病人进行喷射性呕吐或有严重的腹泻时，这种可能性就很高，这时，更高的阻隔防护等级是必须的。特别是由于插管的介入，导致大量体液产生，这时医护程序的操作也是十分重要的。

第三，防护服的作用有两个：保护医护人员不被病人传染；保护病人不受医护人员的传染。在传染病（比如，SARS）的初始阶段，应适用阻隔等级高的个人防护装备，这种装备在医护人员面对不同的病人时更换不方便。在这种情况下，在防护装备外再穿一件传统的防护服，当医护人员面对不同的病人时，只需要更换最外层的防护服，以保护病人和医护人员不会交叉传染。

表4 阻隔性能和预期暴露风险之间的一般关系

| 阻隔性能等级 | 预期暴露风险 |  |  | 相关医护程序举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总液体量 | 喷洒或飞溅的液体量 | 施加在防护服上的压力 |  |
| 等级 1 | 微量 | 微量 | 微小的压力 | 简单的活组织切除 肿块切除 眼科手术 简单的耳朵，鼻子和咽喉手术 |
| 等级 2 | 少量 | 少量 | 小的压力 | 扁桃体和腺样体切除术 胃肠内窥镜检查手术 使用止血带的简单骨科手术 开放式疝修补 微创外科手术 介入式放射手术 介入式导尿手术 |
| 等级 3 | 中量 | 中量 | 适中的压力 | 乳房切除术 关节镜下整形手术 内窥镜泌尿手术（例如，经尿道前列腺电切术） 开放的胃肠道和泌尿生殖手术 |
| 等级 4 | 大量 | 大量 | 大的压力 | 任何手术，只要外科医生的手或手臂进入到体腔 不使用止血带的骨科手术 开胸或心脏手术 创伤手术 破腹产手术 |

注：风险是由液体量，时间和压力三个参数通过复杂函数计算的结果。

第四，除防护服外的附加的防护装备也是必须的。这些附加防护装备包括：鞋套，腿套，连裤工作服，围裙，以及口罩。在面对传染性疾病时，防护服只是针对医护人员和病人的整体防护安全策略中的一部分。

表5 在预期暴露风险等级（高、中、低），疾病的传播模式未知或已知的情况下，阻隔性能的一般通则

| 疾病传播模式 | 对病原体或体液的预期暴露风险 | 适宜的阻隔性能等级 |
| --- | --- | --- |
| 未知 | 低 | 1级或2级 |
|  | 中 | 2级或3级 |
|  | 高 | 2级或3级或4级 |
| 已知 | 不适用 | 2级或3级或4级 |

参  考  文  献

[1]  GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。

[2]  GB/T 474-1997 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验。

[3]  GB/T 3917.1-2009 纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定。

[4]  GB/T 3923.1-1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法。

[5]  GB/T 5453-1997 纺织品 织物透气性的测定。

[6]  GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法。

[7]  GB/T 7742.1-2005 纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法。

[8]  GB/T 12703.1-2008 纺织品静电性能的评定 第1部分：静电压半衰期。

[9]  YY/T 0506.2-2009 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平。

[10]  YY/T 0506.3-2005 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第3部分：试验方法。

[11]  YY/T 0506.4-2005 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法。

[12]  Buras EM, and Harris RH. Generation of lint from fabrics. Textile Chemist and Colorist, 15: 17- 19, 1983.

[13]  Scheinberg S.P., O’Toole J.H., and Rudys S.K. Reduction of fabric-related airborne particles in the OR. P&MC Hospitals, 71 - 77, July/August 1983.

________________________________